## AUTOKLAV
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
I.Mažuranića 28/B
HR-23 000 ZADAR
OIB: 82455745471
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | Broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1 | 2 | 3 | 4
1 | Stolni parni sterilizator (autoklav) B klasa
2 | Zapremina komore minimalno 18 litara
3 | Horizontalna cilindrična komora promjera minimalna 23 cm i dubine minimalno 38 cm, od legure nehrđajućeg čelika
4 | Namjenjen sterilizaciji instrumenata i tekstila
5 | Isporuka sterilizatora sa nosačem tacni i najmanje 4 tacne za sterilizaciju
6 | Spremink za vodu ugrađen u sterilizator, koji koristi destiliranu/demineraliziranu vodu.
7 | Punjenje spremnika za vodu pomoću pumpe
8 | Spremnik za otpadnu vodu ugrađen u sterilizator
9 | Sterilizacija najmanje 1 kg poroznog materijala
10 | Sterilizacija najmanje 4 kg neporoznog materijala
11 | Najmanje 10 programa za serilizaciju unaprijed memoriranih
12 | Uređaj mora biti opremljen senzorom za detekciju kvalitete vode i biološkim filtrom
13 | Temperatura sterilizacije 134 °C i 121 °C
14 | LCD displej s prikazom izbornika radi lakšeg snalaženja korisnika
15 | Dostupni testovi: Vacuum, Helix, Bowi&Dick
16 | Motorizirani način zaključavanja vrata
17 | Koristi frakcionirani predvakuumski ciklus
18 | Integrirani printer za ispis potvrde sterilizacije
19 | Mogućnost vanjske pohrane ciklusa na USB memoriju
20 | Sustav samoprovjere koji upozorava na potrebe održavanja
21 | Mrežno napajanje: 220 – 240 V 50Hz
22 | Snaga maksimalno 2400 W
23 | Jamstvo: minimalno 2 godine
24 | Dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
25 | Dostupan lokalni servis
26 | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
CIJENA:
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO s PDV-om:

## KOMPRESOR
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
I.Mažuranića 28/B
HR-23 000 ZADAR
OIB: 82455745471
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | Broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dentalni kompresor bez ulja za do 2 radna mjesta
2 | Volumen spremnika zraka 30 litara
3 | Bez kutije
4 | Sušač zraka montiran na spremniku zraka
5 | Tlak zraka: minimalno 5 bar
6 | Isporuka zraka: minimalno 160 l/min
7 | Pogon: dvocilindrični motor
8 | Razina buke: maksimalno 73 dB
9 | Dostava I montaža uključeni u cijenu
10 | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
11 | Jamstvo minimalno 36 mjeseci
CIJENA.
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO s PDV-om:

## APEX LOKATOR
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
I.Mažuranića 28/B
HR- 23 000 ZADAR
OIB: 82455745471
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | Broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1 | 2 | 3 | 4
1 | Digitalni bežični uređaj za mjerenje duljine zubnog apeksa, na baterije
2 | Bez potrebe kalibracije
3 | Prigodan za rad u svim uvjetima (suho, vlažno, sukrvica, natrijev hipoklorit, vodikov peroksid i sl.)
4 | Indikatorsko svjetlo koje pokazuje hod iglice prema apeksu
5 | Zvučni signal koji obavještava liječnika o položaju iglice u kanalu
6 | Pokazivanje grešaka prilikom mjerenja
7 | Ne teži od 180 grama
8 | Jamstvo minimalno 12 mjeseci
CIJENA:
UKUPNO bez PDV-a
PDV:
UKUPNO s PDV-om:

## LAMPA ZA POLIMERIZACIJU
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
I.Mažuranića 28/B
HR - 23 000 ZADAR
OIB:82455745471
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | Broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1 | 2 | 3 | 4
1 | Uređaj za polimerizaciju kompozitnih materijala
2 | Na bazi LED svijetla
3 | Bežični. Punjiva baterija
4 | Uređaj se može koristiti i tijekom punjenja
5 | Bez UV i IR zračenja
6 | Emisija valne duljine: 410-490 nm
7 | Autoklavibilni fiberoptički svjetlovod
8 | Intenzitet svjetla minimum 1000 mW/cm²
9 | Ne teži od 150 grama
10 | Jamstvo minimalno 12 mjeseci
CIJENA:
UKUPNO bez PDV-a:
PDV:
UKUPNO s PDV-om: