| Redni broj | Naziv opreme | Jedinična mjera | količina | Jedinična cijena bez PDV | PDV | Ukupno s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uređaj za mjerenje gležanjskog indeksa (ABI) Mjerni opseg: - Krvni tlak 0-299 mm/Hg Odstupanje unutar +/- 5 mm/Hg Srčani puls 30-199bpm Odstupanje unutar +/- 5% očitovanja Gležanjski indeks unutar +/- 0,1 Napajanje i baterija: Litij-polimer baterija za ponovo punjenje Kapacitet 1240 mAh Pregled s jednim punjenjem >200 Vrijeme punjenja baterije do 1,5 sati Punjač 100-3240V AC/ 50-60 Hz/ 350 mA Izlaz 5 V DC75,0 A Klasifikacija zaštite: Zaštita od električnog udara-klasa II Klasifikacija medicinskog uređaja-klasa IIa Dijelovi u kontaktu s pacijentom – tip BF RF emisije grupa 1, klasa B Zaštita od prodora – IP42 Uvjeti rada:- Temperatura 10-40 C Relativna vlažnost 25% do 85% (bez kondezacije) Radni tlak 700 -1060 hPa Primjenjeni standardi:- EN60601-1 opći sigurnosni uvjeti EN60601-1-2 elektromagnetna kompatibilnost EN 80601-2-30 posebni zahtjevi za sigurnost i performanse automatiziranih neinvazivnih sfingomanometara Pametno upravljanje podacima:- Siguran pristup izvještajima Sigurno ispisivanje putem internetske mreže i spremanje u PDF Integracija – DICOM, HL7, XML, GDT, JSON Potpuna integracija po zahtjevu Mjerenje krvnog tlaka i gležanjskog indeksa Uređaj mora omogučiti mjerenje krvog tlaka uključujući:- pojedinačni krvni tlak, dvostruki krvni tlak, pojedinačni prosječni krvni tlak, dvostruki prosječni krvni tlak uređaj mora podržavati i mjerenje gležanjskog indeksa (ABI) na osnovu osilometrijske metode i pletizmografije, kao i mjerenje srčanog pulsa, sistoličkog i dijastoličkog tlaka | kom | 2 |  |  |  |
| 2 | Tablet Rad baterije više od 8 sati neprekidnog korištenja Kamera min.5 MP Opremljen Bluetooth bežičnom tehnologijom Hrvatski jezik Kompatibilan s najmanje 6 dijagnostičkih uređaja, zu fleksibilnost dodavanja ili uklanjanja uređaja na temelju potreba korisnika – EKG, termometar, SpO2, spirometar, BP, ABI, TBI Mogućnost integracije više različitih dijagnostičkih testova, upravljanje datoteke pacijenata i alate za kliničke aktivnosti unutar jednog uređaja Podržava bežično povezivanje pisača za ispis izvješča i rezultata Mogućnost izvoza rezultata testa u PDF formatu Zaslon osjetljiv na dodir, veličine najmanje 10 inča Uređaj mora imati važeći EC certifikat u skladu s propisima o medicinskih uređajima Proizvođać mora imati certifikat ISO 27001, iso 9001, iso 13485 Pristup podacima temeljen na oblaku sa sigurnim djeljenjem podataka i rezultata mjerenja, osigurana zaštita osjetljivih osobnih zdravstvenih podataka Dolazi s namjenskom stanicom za punjenje Ugrađena foto kamera | kom | 2 |  |  |  |
| 3 | Set manžeta za ABI veličina L | komplet | 2 |  |  |  |
| 4 | 12kanalni EKG uređaj Mjerne karakteristike: Detekcija postavljanja elektrode Detekcija srčanog pejsmejkera >+/- 2mV70,1ms Ulazni krug pacijenata-potpuno plutajući i izoliran, zaštićen od defibrilacije Točnost: CMRR:> 110 dB Brzina uzorkovanja 32 K uzoraka/sekundi/kanal Rezolucija 2,5, uV/19 bit Frekvencija analize EKGa 1000 uzoraka/sekunda Obrada: Interpretacija softver za analizu Glasgow Universe Napajanje i baterija: Visokokapacitetna litij-polimer baterija za ponovno punjenje Kapacitet 1240mAh Pregledi s jednim punjenjem baterije >2000 pacijenata Kontinuirana uporaba 5,5 sati Pametno upravljanje podacima: Siguran pristup izvještajima Klasihfikacija zaštite: Vrsta zaštite od električnog udara klasa II Klasifikacija medicinskog uređaja klasa IIa Primjenjeni standardi i uvjeti rada EN 60601 -1-opći sigurnosni uvjeti EN 60601-1-2 elektromagnetna kompatibilnost EN 60601-2-25 posebni zahtjevi za osnovnu sigurnost i ključne perfomanse EKGa Priključci i elektrode: Uređaj za snimanje EKGa mora omogućavati korištenje raznih vrsta prključaka za mjerenje EKG signala, uključujuči ručne vakuumske elektrode, samoljepljive elektrode Omogućeno je printanje na običan papir ili prijenos zapisa u PDF format i pregled zapisa na računalu | komad | 2 |  |  |  |
| 5 | Medicinska torba prazna s ulošcima za tablet Dimenzije s uključenim kotačima min 45x36x25 cm Glavni materijal 5000 PVC Podstava poliester Reflektirajući remen poliester Elastični remen na unutarnjem džepu za prijenosno računalo poliester Podloga za torbu min. 5 mm pjena Pregrade PE ploča + max. 4 mm podloga od pjene Ručka PVC Patetntni zatvarač YKK vodootporna najlonska spirala Kotači max. 8 mm Donji nosači PVC Plastični djelovi kolica PVC | komad | 2 |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |

U _____________,,__________god.

________________________________

(potpis i pečat)